2022年全疆硫化氢气体检测仪

量值比对实施细则

编 写：常新春

审 核：洪  潮

二〇二二年四月

硫化氢气体检测仪量值比对实施细则

- 比对的任务来源，比对的目的及意义

本次比对由新疆维吾尔自治区市场监督管理局及兵团市场监督管理局下达任务，确定对各地州市法定计量技术机构、有关兵团师市法定计量技术机构与企事业单位开展硫化氢气体检测仪检定工作的实验室进行计量检定能力的比对。

硫化氢气体检测仪是用于测量硫化氢气体浓度的计量器具，直接关系到人的生命安全和国家财产安全，属于安全防护计量器具。目前新疆维吾尔自治区各地州市的许多计量技术机构与企事业单位建立了硫化氢气体检测仪检定装置, 为了客观、公正、科学的反映目前各单位硫化氢气体检测仪检定装置的现状，以及检定人员使用检定装置的准确性及操作技能的正确性，考察并提高检定人员技术水平，了解各实验室的设备状况和真实测量能力，确保检定结果的统一、准确和可靠，经新疆维吾尔自治区市场监督管理局及兵团市场监督管理局计量处安排，定于2022年7月组织全疆计量技术机构与企事业单位进行“硫化氢气体检测仪”计量检定能力的比对。为此，制定了本比对工作细则，说明比对的依据，规定比对的组织方法，技术方案等，各参比实验室及主导实验室应在比对工作中共同执行。

全疆及兵团从事硫化氢气体检测仪检定的计量技术机构与企事业单位均应参加。

2. 比对工作总体概述

2.1 比对依据

- JJG 695-2019  硫化氢气体检测仪

- JJF 1117-2010 计量比对

- JJF 1117.1-2012  化学量测量比对

- JJF l059.1-2012  测量不确定度评定与表示

- JJF l069-2012  法定计量检定机构考核规范

- 质检总局第107号令《计量比对管理办法》

  - 比对所针对的量

比对主要是根据JJG695—2019《硫化氢气体检测仪检定规程》的要求，对事先选定好的硫化氢气体检测仪的示值误差、重复性与响应时间三个项目进行检定操作。整个比对分为四个组，比对样品选择星形式传递方式。

3. 比对组织

3.1 组织单位

自治区市场监督管理局计量处

联系人：李鑫     电话：0991－2848030  邮编：830004

兵团市场监督管理局计量处

联系人：丁珊珊   电话：0991－2896735  邮编：830002

3.2 实施单位

新疆维吾尔自治区计量测试研究院

通讯地址：乌鲁木齐市河北东路188号

联系人：李晓宇    邮编：830011     电话：0991－3191523

3.3  比对工作技术小组

负责人：常新春  新疆计量测试研究院理化计量测试研究所

成员：艾孜买提·艾则孜、于晓龙、王新豹

电话：0991-3191587/13899867183    邮件：853140353@QQ.com

3.4  专家组

陈强  新疆计量测试研究院理化计量测试研究所 所长   电话：0991-3191586

洪潮  新疆计量测试研究院首席计量师   电话：0991－3191505

3.5 主导实验室

新疆维吾尔自治区计量测试研究院。

3.5.1 主导实验室职责

1)预先估计比对的有效性，设计或选择比对结果明确、可靠、溯源性清晰的比对方案并起草比对实施细则；

2)确定稳定、可靠的传递标准及适当的传递方式；

3)开展前期实验，包括但不限于传递标准的重复性和稳定性实验以及运输特性实验；

4)对传递标准采取必要的包装措施，保证传递过程的安全；

5)澄清或解释比对实施细则，协调或解决比对过程中出现的问题，监督比对试验进程，记录比对过程，特别是可能引起争议和分歧的问题的处理过程；

6)汇总参比实验室的实验数据及相关资料，分析结果，编写比对总结报告；

7)遵守有关比对的保密规定。

3.6  参比实验室

3.6.1 对于符合报名条件，并反馈报名回执，但不在以下名单中的参比单位，主导实验室将于报名结束后统筹安排，参比时间和路线将另行通知。

3.6.2 对于符合报名条件，并反馈报名回执的以下单位，将按规定和路线进行比对。

此次比对由新疆计量测试研究院作为主导实验室，承担比对的组织实施工作。昌吉回族自治州计量检定所、塔城地区质量与计量检测所、伊犁检验检测认证研究院、塔里木油田分公司质量检测中心、塔西南勘探开发公司、哈密市质量与计量所、吐哈油田公司技术监测中心、独山子石化公司信息网络中心（原独山子石化计量检测中心）、中国石油化工股份有限公司、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司、博尔塔拉蒙古自治州计量检定所、新疆赞德成祥油田检测技术服务有限公司、中国石油乌鲁木齐石化分公司计量测试站、吐鲁番质量与计量检测所、巴音郭楞蒙古自治州计量所、新疆鹏安能源科技有限责任公司、新疆新油正诚空气呼吸器检测中心、克拉玛依市质量与计量检测所、乌鲁木齐顺捷安鑫科技服务有限公司、新疆祈语宣检测有限公司、广汇能源股份有限公司计量检测控制中心、新疆睿皇设备质量技术检测有限公司、新疆新桓计量分析测试研究院（有限公司）、新疆朔正检测有限公司、新疆英孚众拓能源技术股份有限责任公司、新疆鼎诚检测科技有限责任公司、新疆环扬检测服务有限公司、新疆西北产品质量研究中心、八师石河子市质量技术监督综合检测检验所、三师图木舒克市质量技术监督综合检测检验所、六师五家渠市质量技术监督综合检测检验所、新疆中测测试有限责任公司共32家各地州市法定计量技术机构与企事业单位参加比对的实验室（以下简称参比实验室）共同进行比对。

3.6.3 参比实验室主要职责

1) 当收到比对组织者发布的比对计划时，应按要求及时书面表明是否参加比对；

2) 正确理解比对实施细则；

3) 按比对实施细则的要求接收和交送(或发运)传递标准，确保其安全和完整，如出现意外情况，应及时报告主导实验室；

4) 按照比对实施细则的进度完成比对工作，并记录比对过程。按时向主导实验室上报比对原始数据、测量结果及其不确定度等技术资料；

5) 遵守有关比对的保密规定。

4. 比对路线和时间安排

考虑到传递标准的稳定性，运输路线的合理性和比对时间的保证，本次比对将参比实验室分为4个组，路线采用星形式进行传递。每个参比实验室应当在规定的时间内完成比对试验并将传递标准传递至主导实验室，希望各参比实验室提前做好比对准备工作并严格遵守时间安排，以便保证比对工作的顺利进行。参比实验室分组情况和实验室代码见表1，比对时间安排与传递标准的传递方式见表2。

表1	分组和代码

| 序号 | 第一组 | 代码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新疆朔正检测有限公司 | A1 |
| 2 | 新疆新桓计量分析测试研究院（有限公司） | A2 |
| 3 | 塔城地区质量与计量检测所 | A3 |
| 4 | 八师石河子市质量技术监督综合检测检验所 | A4 |
| 5 | 新疆中测测试有限责任公司 | A5 |
| 6 | 伊犁检验检测认证研究院 | A6 |
| 7 | 新疆西北产品质量研究中心 | A7 |
| 8 | 巴音郭楞蒙古自治州计量所 | A8 |
| 序号 | 第二组 | 代码 |
| 1 | 新疆鼎诚检测科技有限责任公司 | B1 |
| 2 | 新疆英孚众拓能源技术股份有限责任公司 | B2 |
| 3 | 哈密市质量与计量所 | B3 |
| 4 | 新疆赞德成祥油田检测技术服务有限公司 | B4 |
| 5 | 新疆睿皇设备质量技术检测有限公司 | B5 |
| 6 | 广汇能源股份有限公司计量检测控制中心 | B6 |
| 7 | 博尔塔拉蒙古自治州计量检定所 | B7 |
| 8 | 三师图木舒克市质量技术监督综合检测检验所 | B8 |
| 序号 | 第三组 | 代码 |
| 1 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | C1 |
| 2 | 新疆新油正诚空气呼吸器检测中心 | C2 |
| 3 | 塔里木油田分公司质量检测中心 | C3 |
| 4 | 中国石油乌鲁木齐石化分公司计量测试站 | C4 |
| 5 | 克拉玛依市质量与计量检测所 | C5 |
| 6 | 六师五家渠市质量技术监督综合检测检验所 | C6 |
| 7 | 吐鲁番质量与计量检测所 | C7 |
| 8 | 新疆环扬检测服务有限公司 | C8 |

| 序号 | 第四组 | 代码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 昌吉回族自治州计量检定所 | D1 |
| 2 | 独山子石化公司信息网络中心（原独山子石化计量检测中心） | D2 |
| 3 | 吐哈油田公司技术监测中心 | D3 |
| 4 | 新疆祈语宣检测有限公司 | D4 |
| 5 | 乌鲁木齐顺捷安鑫科技服务有限公司 | D5 |
| 6 | 新疆鹏安能源科技有限责任公司 | D6 |
| 7 | 中国石油化工股份有限公司 | D7 |
| 8 | 塔西南勘探开发公司 | D8 |
| 新疆计量测试研究院 |  | ZDL |

表2 参比实验室的比对时间安排

| 组别 | 序号 | 参比实验室名称 | 比对日期安排 | 样品传递方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一组 | 1 | 新疆朔正检测有限公司 | 7.1～7.8 | 电话联系确定 |
|  | 2 | 新疆新桓计量分析测试研究院（有限公司） | 7.9～7.11 | 专人取送 |
|  | 3 | 塔城地区质量与计量检测所 | 7.11～7.18 | 电话联系确定 |
|  | 4 | 八师石河子市质量技术监督综合检测检验所 | 7.19～7.21 | 专人取送 |
|  | 5 | 新疆中测测试有限责任公司 | 7.22～7.31 | 电话联系确定 |
|  | 6 | 伊犁检验检测认证研究院 | 8.1～8.10 | 电话联系确定 |
|  | 7 | 新疆西北产品质量研究中心 | 8.11～8.12 | 专人取送 |
|  | 8 | 巴音郭楞蒙古自治州计量所 | 8.15～8.24 | 电话联系确定 |
| 第二组 | 1 | 新疆鼎诚检测科技有限责任公司 | 7.1～7.8 | 电话联系确定 |
|  | 2 | 新疆英孚众拓能源技术股份有限责任公司 | 7.9～7.15 | 电话联系确定 |
|  | 3 | 哈密市质量与计量所 | 7.16～7.25 | 电话联系确定 |
|  | 4 | 新疆赞德成祥油田检测技术服务有限公司 | 7.26～8.5 | 电话联系确定 |
|  | 5 | 新疆睿皇设备质量技术检测有限公司 | 8.6～8.15 | 电话联系确定 |
|  | 6 | 广汇能源股份有限公司计量检测控制中心 | 8.15～8.25 | 电话联系确定 |
|  | 7 | 博尔塔拉蒙古自治州计量检定所 | 8.26～9.2 | 电话联系确定 |
|  | 8 | 三师图木舒克市质量技术监督综合检测检验所 | 9.2～9.16 | 电话联系确定 |

| 组别 | 序号 | 参比实验室名称 | 比对日期安排 | 样品传递方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三组 | 1 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 7.1～7.3 | 专人取送 |
|  | 2 | 新疆新油正诚空气呼吸器检测中心 | 7.4～7.6 | 专人取送 |
|  | 3 | 塔里木油田分公司质量检测中心 | 7.7～7.17 | 电话联系确定 |
|  | 4 | 中国石油乌鲁木齐石化分公司计量测试站 | 7.18～7.20 | 专人取送 |
|  | 5 | 克拉玛依市质量与计量检测所 | 7.20～7.28 | 电话联系确定 |
|  | 6 | 六师五家渠市质量技术监督综合检测检验所 | 7.28～7.30 | 专人取送 |
|  | 7 | 吐鲁番质量与计量检测所 | 8.1～8.5 | 专人取送 |
|  | 8 | 新疆环扬检测服务有限公司 | 8.6～8.13 | 电话联系确定 |
| 第四组 | 1 | 昌吉回族自治州计量检定所 | 7.1～7.3 | 专人取送 |
|  | 2 | 独山子石化公司信息网络中心（原独山子石化计量检测中心） | 7.4～7.6 | 专人取送 |
|  | 3 | 吐哈油田公司技术监测中心 | 7.7～7.15 | 电话联系确定 |
|  | 4 | 新疆祈语宣检测有限公司 | 7.16～7.18 | 电话联系确定 |
|  | 5 | 乌鲁木齐顺捷安鑫科技服务有限公司 | 7.20～7.22 | 电话联系确定 |
|  | 6 | 新疆鹏安能源科技有限责任公司 | 7.23～7.31 | 电话联系确定 |
|  | 7 | 中国石油化工股份有限公司 | 8.1～8.12 | 电话联系确定 |
|  | 8 | 塔西南勘探开发公司 | 8.13～8.25 | 电话联系确定 |
| 注：比对日期包括传递标准运输时间。因比对过程中的不确定因素，比对具体日期可能有所调整，最终以主导实验室通知为准，参比实验室应提前联系主导实验室。 |  |  |  |  |

具体传递路线如下所示：

第一组：新疆计量院→新疆朔正检测有限公司→新疆新桓计量分析测试研究院（有限公司）→塔城地区质量与计量检测所→八师石河子市质量技术监督综合检测检验所→新疆中测测试有限责任公司→伊犁检验检测认证研究院→新疆西北产品质量研究中心→巴音郭楞蒙古自治州计量所→新疆计量院。

第二组：新疆计量院→新疆鼎诚检测科技有限责任公司→新疆英孚众拓能源技术股份有限责任公司→哈密市质量与计量所→新疆赞德成祥油田检测技术服务有限公司→新疆睿皇设备质量技术检测有限公司→广汇能源股份有限公司计量检测控制中心→博尔塔拉蒙古自治州计量检定所→三师图木舒克市质量技术监督综合检测检验所→新疆计量院。

第三组：新疆计量院→宝钢集团新疆八一钢铁有限公司→新疆新油正诚空气呼吸器检测中心→塔里木油田分公司质量检测中心→中国石油乌鲁木齐石化分公司计量测试站→克拉玛依市质量与计量检测所→六师五家渠市质量技术监督综合检测检验所→吐鲁番质量与计量检测所→新疆环扬检测服务有限公司→新疆计量院。

第四组：新疆计量院→昌吉回族自治州计量检定所→独山子石化公司信息网络中心（原独山子石化计量检测中心）→吐哈油田公司技术监测中心→新疆祈语宣检测有限公司→乌鲁木齐顺捷安鑫科技服务有限公司→新疆鹏安能源科技有限责任公司→中国石油化工股份有限公司→塔西南勘探开发公司→新疆计量院。

比对路线示意图见图1。

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

新疆计量院

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

新疆计量院

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

新疆计量院

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

新疆计量院

图1  比对路线示意图

5. 传递标准

5.1  传递标准的特性描述

本次比对的传递标准由主导实验室提供，主导实验室选取了6台型号相同的硫化氢气体检测仪,其中 4 台分别作为4个组的传递标准，另外 2 台备用。主导实验室需在前期对传递标准进行稳定性试验，传递标准主要技术指标见表3。

表3  传递标准主要技术指标

| 项 目 | 参 数 |
| --- | --- |
| 名称 | 便携式气体探测器 |
| 厂家 | 成都安可信电子股份有限公司 |
| 型号 | AEC2688 |
| 量程 | 100μmol/mol |
| 分辨力 | 0.1μmol/mol |
| 准确度等级 | ±10% |
| 检测气体 | 硫化氢 |
| 采样方式 | 吸入式 |

5.2  传递标准的运输

传递标准用包装箱进行包装，传递过程中避免摔掷和碰撞。

5.3  传递标准的交接

主导实验室完成对传递标准的稳定性及重复性试验后，按照比对时间表的安排，将传递标准传送到各参比实验室，传递方式分为两种：（1）参比实验室派专人到主导实验室领取传递标准，在规定的时间内完成比对后，再派专人将传递标准送回主导实验室；（2）参比实验室提前联系主导实验室，确定是采用快递邮寄还是专人取送的方式来完成传递，参比实验室应至少在预定的比对日期前一天电话联系主导实验室。各参比实验室的具体传递方式见表2。

所有传递标准回次到主导实验室后均需要再作一次试验。

在交接时，应由参比实验室接收样品的技术人员检查传递标准的状况，对传递物品进行核对，对传递标准是否完好进行确认，同时将确认信息填写在传递标准交接单中(见附件1)并签字，盖单位公章（或负责人签字）后，扫描或拍照发至主导实验室，不及时反馈的视为传递标准状态良好。

若传递标准接收状态良好，参比实验室应在规定的时间内（指接收传递标准到发送传递标准的时间，各实验室应严格遵守）完成试验。

如果传递标准发生损坏，应立即通知主导实验室，比对项目负责人以做出相应的技术处理决定。

如遇某种特殊原因参比实验室不能做此次计量比对工作，必须书面形式说明其原因，通知自治区市场监督管理局计量处和新疆计量测试研究院。不得停留，将传递标准送往下一参比实验室。

取送传递标准的费用均由各参比实验室自行承担。

6. 比对实验室的技术准备

6.1  参比实验室

各参比实验室在接到比对通知后，确定参加本次比对的人员，在五日内将参比实验室的人员信息（见附件3）、参比实验室所使用的比对设备情况（附件4）发电子邮件到主导实验室比对项目负责人。如参比实验室因故不能参加比对，必须向自治区市场监督管理局计量处作出书面申请。

6.2  参加比对试验人员要求

要求参加比对试验的技术人员，必须有硫化氢气体检测仪项目的检定员证或者同等证明材料（提供复印件即可）。

6.3  参加实验室的技术准备

检查参加比对的硫化氢气体检测仪检定装置状况，确认其符合JJG695—2019《硫化氢气体检测仪检定规程》的技术要求。

7．比对方法和程序

7.1 传递标准管理要求

7.1.1  检定前实验室应先对传递标准进行外观和功能检查。

7.1.2  不准对传递标准进行拆卸处理。传递标准应保持清洁，并避免碰撞和机械损坏。

7.1.3  不准对传递标准进行调校或修理。如传递标准出现损坏，应将其返回主导实验室进行处理。

7.2 场地要求

比对实验室环境条件应符合JJG695-2019《硫化氢气体检测仪检定规程》的要求。

7.3 比对的技术要求

检定前，传递标准需要在清洁空气中通电预热10分钟。检定时应使用旁通流量计和无吸附管路，通入氮中硫化氢气体标准物质。按照JJG 695-2019《硫化氢气体检测仪检定规程》的规定对传递标准进行检定，检定项目与检定方法见表4，其中示值误差检定时可以进行零点校准，但不要进行量程校准，20μmol/mol、50μmol/mol与80μmol/mol附近三个测量点均需要重复测量6次，并用6次测量的算术平均值计算绝对误差和相对误差，比对结果应填入附件2中。最后的检定结论只要根据表4中的项目进行判定即可。

表4  检定项目与检定方法

| 序号 | 检定项目 | 检定方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 示值误差 | JJG 695-2019 5.3.4 |
| 2 | 重复性 | JJG 695-2019 5.3.5 |
| 3 | 响应时间 | JJG 695-2019 5.3.6 |

7.4  比对过程的确认

检查实验中有无遗漏或不满意处，如有应做相应的补充、完善工作。

8. 意外情况处理程序

当传递标准在使用过程中出现意外故障，或者由于其它原因而使比对工作无法正常进行时，均应上报主导实验室，由主导实验室比对技术负责人做出相应的技术处理。对于重大问题，主导实验室技术负责人应与有关参比实验室协商，必要时由比对专家组研究商议，共同做出相应的技术处理决定。

9. 记录与报告格式

9.1  比对原始记录

原始记录采用各参比单位受控的文件格式（参见JJG 695-2019《硫化氢气体检测仪检定规程》的附录A），委托单位为新疆维吾尔自治区计量测试研究院，硫化氢气体检测仪比对结果报告单参照附件2。

9.2  检定证书

硫化氢气体检测仪的检定证书按照各参比单位受控格式出具检定证书，并打印、盖章，委托单位为新疆维吾尔自治区计量测试研究院。

10. 提交比对结果的要求

参比实验室应在比对试验完成后10个工作日内向主导实验室提交所有比对结果报告(纸质版)。

参比实验室提供的比对结果应包括评定的不确定度。如果缺少相关测量结果的不确定度评定报告，则视为没有完成比对，主导实验室可将报告退回参比实验室修改；在规定时间内没有上交比对结果的，则该参比实验室比对结果为不合格，其结果在量值比对总结报告中不予考虑。

11. 比对结果报告

11.1  参比实验室提交的文件

比对实验结束后，参比实验室应按照规定的时间和要求提交如下文件报告：

- 硫化氢气体检测仪比对结果报告单原件（加盖单位公章）；

- 硫化氢气体检测仪检定证书原件（加盖单位公章），委托单位为新疆维吾尔自治区计量测试研究院；

- 硫化氢气体检测仪比对原始记录复印件；

- 示值误差的不确定度评定报告原件；

- 所用计量标准器的有效溯源性文件复印件；

- 参比实验室的计量标准考核证书复印件；

- 硫化氢气体检测仪检定员证或同等证明复印件；

- 传递标准交接单原件。

11.2  不确定度评定报告

要求对硫化氢气体检测仪示值误差（绝对示值误差）进行测量不确定度评定，不确定度评定应符合JJF l059.1-2012 《测量不确定度评定与表示》的要求（例如：不确定度最后结果最多为两位有效数字，测量不确定度与测量结果应该末位对齐），不确定度评定报告应详细列出不确定度的分量大小、评定过程及其最终表述（包含因子k＝2）。当参比实验室的不确定度评定出现问题（如缺项或重复），而造成不确定度评定过小或过大，主导实验室可要求重新评定。测量结果不确定度的评定报告至少应包含以下内容：

a)概述；

b)测量模型；

c)各分量的标准不确定度的评定及计算过程；

d)标准不确定度分量一览表；

e)合成标准不确定度；

f)扩展不确定度（包含因子k＝2）；

g)测量不确定度的报告与表示。

不确定度评定报告的说明见附件5。

12. 实验结果处理及数据提供

主导实验室负责比对结果数据汇总和编写比对总结报告。

12.1  参考值的确定

本次比对采用主导实验室的硫化氢气体检测仪检定装置对传递标准进行稳定性考核，传递前后最大差值不超过传递标准最大允许误差的 1/2，认为传递标准的稳定性合格。如传递标准的稳定性不合格，则选取备用传递标准重新进行试验。

本次量值比对的参考值由主导实验室确定，主导实验室在比对试验开始前，传递标准返回后进行试验，采用多人次测量、持续一段时间多次测量等方式，最后由上述数据确定参考值，其不确定度评定由主导实验室评定，并经专家组确认后有效。

12.2  比对结果的最终报告由主导实验室负责完成。内容应包括参考值及其不确定度、参比实验室的测量结果及其不确定度、比对结果及统计分析、各参比实验室结果之间的差异及其原因、必要改进的建议与意见。

12.3  比对结果的评价

比对结果的有效性用归一化偏差值En进行评价，当 uri，uei 与 uji 相互无关或相关较弱时，En值的计算公式如下：

En=x−XUlab2+Uref2

式中：

Yji－ 第j个实验室上报的在第i个测量点上的测量结果；

Yri－ 第i个测量点的参考值；

k－ 包含因子，一般情况k=2；

uri－ 第i测量点上参考值的标准不确定度；

uji－ 第j个实验室在第i个测量点上测得值的标准不确定度；

uei－ 比对样品在第i个测量点上在比对期间的不稳定性。

比对结果一致性的评判原则：

x ≤ 1 参加实验室的测量结果与参考值之差在合理的预期之内，比对结果可接受。

X > 1参加实验室的测量结果与参考值之差没有达到合理的预期，应分析原因。

12.4  比对报告准备过程中应掌握以下原则：

12.4.1  比对期间，主导实验室应对参比实验室提交的比对结果保密，直到收到所有的比对结果或超过其规定的结果送达期限。

12.4.2  如果在核查完整的比对结果时，主导实验室发现某参比实验室的结果出现异常，则应及时通知相关参比实验室检查其结果。但不通知所出现的异常情况，如果参比实验室确认结果无误，则该比对结果有效。

13. 数据的保密

为保证此次比对的真实性、客观性，在比对总结报告公布之前，主导实验室、所有参比实验室的相关人员均应对比对结果保密，不允许出现任何数据串通，不得泄露比对结果有关信息。

14. 比对工作要求

14.1  各参比实验室要重视此项工作，确定专人负责此项工作，确保此项工作的顺利实施；

14.2  参比实验室必须按规定时间、要求完成比对工作，凡不遵守本次比对各项规定和要求的实验室，将予以通报批评。

15. 比对工作总结

现场比对工作结束后，由本次比对工作组对比对结果进行分析，并将分析情况通报各参比实验室。各计量技术机构与企事业单位主管部门要认真对待这次量值比对工作，总结经验，查找原因，制定措施，把我区硫化氢气体检测仪计量值溯源工作做好。

16.  附件

- 传递标准交接单

- 硫化氢气体检测仪比对结果报告单

- 比对人员基本情况表

- 比对使用的设备一览表

- 不确定度评定报告说明

附件1

传递标准交接单

| 比对组别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传递标准编号 |  | 生产厂家 |  |
| 接收时，传递标准状态是否良好： 是□ 否□ |  |  |  |
| 如需要，对接收状态的详细说明： |  |  |  |
| 主导实验室发样地点： 主导实验室发样人员： 发样日期: |  |  |  |
| 接收实验室名称： 接收人姓名： 接收日期： |  |  |  |
| 1. 请于收到传递标准后2日内将填好的交接单以扫描件的格式发送到主导实验室比对项目负责人QQ邮箱。 2. 注意计划的保密性，请勿向下一实验室通告本实验室的检测结果。 |  |  |  |

备注：请各实验室将填好的表格发给主导实验室比对项目负责人。

附件2

硫化氢气体检测仪比对结果报告单

| 实验室名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主标准器名称 | 型号 | 编号 | 测量范围 |  | 不确定度 |  | 有效期 |
| 氮中硫化氢气体标准物质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准装置名称/标准考核证书号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 传递标准型号 |  |  |  | 传递标准编号 |  |  |  |
| 环境温度 | ℃ |  |  | 相对湿度 |  | ％ |  |
| 比对人员 |  |  |  | 比对日期 |  | 年 月 日 |  |

一、示值误差、重复性及不确定度

| 标准值 μmol/mol | 仪器示值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 | 绝对误差 | 相对误差 | U(k=2) | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | μmol/mol | μmol/mol | % | μmol/mol | ﹪ |

二、响应时间

| 标准气体浓度值 | 响 应 时 间(s) |  |  | 平均值(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| μmol/mol | 1 | 2 | 3 |  |

单 位 名 称（盖章）：

日 期：

附件3

比对人员基本情况表

| 实验室名称 |  |  | 技术负责人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历/专业 |  | 职务或职称 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |
| 手机 |  |  |  | E-mail |  |  |

附件4

比对使用的设备一览表

| 序号 | 测量设备名称 | 型号规格 | 测量范围 | 准确度等级/ 测量不确定度/最大允许误差 | 编号 | 生产厂家 | 检定/校准证书编号 | 证书 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5

硫化氢气体检测仪示值误差不确定度评定报告说明

为了评估测量不确定度，参比实验室应遵从l059.1-2012 《测量不确定度评定与表示》所推荐的评估方法。以下给出的测量不确定度分量应该予以考虑。要求给出传递标准在20μmol/mol、50μmol/mol与80μmol/mol附近三个测量点示值误差的扩展不确定度U，使用包含因子k = 2，扩展不确定度应保留两位有效数字。

1. 测量模型

Δx=x−xs

式中:

Δx——被测硫化氢气体检测仪示值误差，μmol/mol；

x——被测硫化氢气体检测仪6次测量的算术平均值,μmol/mol；

xs——氮中硫化氢气体标准物质的标准值, μmol/mol。

2. 输入量引入的标准不确定度

2.1.1  测量重复性引入的标准不确定度分量u1(x)

按照贝塞尔公式计算单次测量的实验标准差：

s=(xi−x−)2n−1（n=6）

平均值的实验标准差：

u(x)=s6

2.1.2　读数分辨力引入的不确定度分量

2.1.3　重复性引入的标准不确定度分量和读数分辨力引入的标准不确定度分量只取其中较大的

2.2　气体标准物质引入的标准不确定度u(xs)