附件2

生态环境监测领域涉嫌存在违法违规行为机构名单

| 序号 | 机构名称 | 资质认定证书号 | 检查发现的主要问题及违法违规线索 | 处理部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川省城市供水排水监测网雅安监测站 | 222312051535 | - 查机构编号为雅水站委检字[2023]第12号、雅水站委检字[2023]第26号、雅水站委检字[2023]第40号、雅水站委检字[2023]第54号、雅水站委检字[2023]第75号、雅水站委检字[2023]第95号、雅水站委检字[2023]第115号、雅水站委检字[2023]第136号、雅水站委检字[2023]第170号报告，发现高锰酸盐指数参数均未按照GB11892-89进行检验检测，每份报告的原始记录中机构均未能提供K=1且所对应的原始记录，无对应批次样品测定的空白样品和质量控制样品； 2. 查机构编号为雅水站委检字[2023]第170号报告，发现pH值参数未按照HJ1147-2020进行检验检测，测定前未对仪器进行校准，无样品测定的质量控样品； 3. 该机构2021年未参加四川省市场监管局组织的能力验证水质氟化物项目考核； 4. 该机构2022年未参加四川省市场监管局组织的能力验证水质汞、硒项目考核。 | 雅安市生态环境局、 雅安市市场监管局 |
| 2 | 四川微克环境检测有限公司 | 182312050292 | - 查机构编号为SCWKHJJCYXGS368-0001检测报告，发现无组织废气9个非甲烷总烃样品数据（委托编号SCWKHJJCYXGS368的样品编号KQ010、KQ011、KQ012、KQ013、KQ014、KQ015、KQ016、KQ017、KQ018）设备自编号MG02（出厂编号9790024954的气相色谱仪GC9790）检测仪器设备上无相应的检测数据的电子记录； 2. 现场查见，设备编号8220-17102559原子荧光的仪器设备检定/校准结果评价表中无依据标准技术要求； 3. 查机构编号为MG(HJ)202205048检测报告，发现五日生化需氧量数据表达有误（有效数字位数），五日生化需氧量用设备编号MG15的恒温恒湿培养箱的校准温度是10℃和30℃。 | 成都市生态环境局、 成都市市场监管局 |
| 3 | 四川卡夫检测技术有限公司 | 212312050144 | - 2023年11月8日现场查见，样品室2中编号为ENW2023110002002的石油类样品，为2023年11月1日采集的沙河成仁桥断面水样，为成都市高新技术产业开发区某局委托开展的十四五期间水质考核断面联合监测项目（11月），水样体积约500ml，机构自述当日采集的成仁桥断面17个项目12瓶水样将作废处理，不出具监测结果报告； 2. 2023年11月8日现场查见，在样品室2查见编号ENW2023100267004的SS样品，样品采集时间为2023.10.25，任务来源为广元市某有限公司广元报废机动车回收循环利用中心项目竣工环境保护验收监测，该样品采样记录中采样体积为500毫升，瓶数1瓶，根据机构提供的该样品分析记录中，取样体积为200毫升，现场检查发现剩余样品体积约仍为500毫升，样品剩余体积存在逻辑不符。在样品室2查见编号ENW2023100267007的石油类样品，容器为塑料瓶，机构提供该样品采样记录单上容器为玻璃瓶。检查现场，机构称上述样品将作废处理，不出具检测报告； 3. 查机构编号为EN202301003301等10份报告，发现机构出具了水质粪大肠菌群多管发酵法的测试记录，在检查现场机构未能提供测试过程中使用的大肠埃希氏菌株的证书，且提供的菌株购买时间为2017年7月6日； - 查编号EN202301002301号报告，石油类项目使用《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018）方法，采样体积为500ml，现场检查石油类采样器规格为1000ml； - 5. 机构于2021年5月7日采取自我声明方式完成了HJ1147-2020的标准变更报备，现场未能提供该方法标准的验证记录； 6. 查编号EN202301007802号报告，报告中记载溶解性总固体项目分包给四川省某环保技术服务有限公司检测，机构无法提供委托人对分包的检验检测项目以及拟承担分包项目的检验检测机构同意的相关记录。 | 成都市生态环境局、 成都市市场监管局 |
| 4 | 南部县绿城水质检测有限公司 | 182312050387 | - 查机构编号为南部绿城2023年（162）号、南部绿城2023年（163）号、南部绿城2023年（164）号、南部绿城2023年（165）号、南部绿城2023年（166）号报告，发现浊度、二氧化氯两个参数均无测定的原始记录、无对应的分析设备信息； - 查机构编号为南部绿城2023年第（177）号、南部绿城2023年第（183）号检测报告，发现化学需氧量参数检测依据为《水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法》（HJ505-2009），而化学需氧量参数的方法来源资质认定证书认定范围不含HJ505-2009标准。 | 南充市生态环境局、 南充市市场监管局 |
| 5 | 美科洁净环境检测（成都）有限公司 | 182312050343 | - 查机构编号为23012902012号检测报告，发现检测（采样）日期为2023年1月30日，检测项目包括风量、沉降菌、浮游菌等9项指标，检测仪器表中无电热恒温培养箱信息，报告中沉降菌数据与原始记录不一致。该报告收集的原始记录共20页，无浮游菌采样及检测原始记录；沉降菌测试时间为2023年1月30日，数皿时间为2023年2月1日。该检测使用的编号为MIC-CDYQ014电热恒温培养箱记载的时间/日期为2023.02.03，编号为MIC-CDYQ015高压灭菌锅日期/时间为2023.02.05； 2. 现场查见，编号为2050A22052667号空气浮游菌采样器和编号为T83802211014号风量仪最近一次量值溯源结果提供的是测试报告。 | 成都市市场监管局 |
| 6 | 河南中科联创检测服务有限公司成都分公司 | 222312101133 | - 现场查见，该机构营业执照负责人、最高管理者、授权签字人汪某某，在该机构最近一次社保购买时间为2022年2月，2023年6月至今担任四川某检测技术有限公司法人代表。2022年11月15日出具的编号为20220065号检测报告（加盖CMA标志）的签发人为汪某某，2023年出具的编号为20230205号、20230215号、20230230号等多份检测报告（加盖CMA标志）的审核人为汪某某； 2. 查机构编号为20230205号、20230215号、20230230号的检测报告（加盖CMA标志），发现苯、甲苯、二甲苯有1-1和1-2 两个样品结果，纸质件和仪器设备电子储存记录均只有1个样品分析结果，且3份检测报告的苯、甲苯、二甲苯纸质原始记录为复印同一份记录。 | 成都市市场监管局 |
| 7 | 四川明辉佳诚检测技术有限公司 | 192312050041 | - 查机构编号为MH(HJ)202210112检测报告，发现检测项目VOCs（非甲烷总烃计）未在资质认定证书规定的检验检测能力范围内； 2. 查机构编号为MH(HJ)202307148检测报告，发现水样分光光度法原始记录、水质容量法分析原始记录中原始记录涂改。 | 成都市市场监管局 |
| 8 | 中国石化集团西南石油局有限公司 | 222312051528 | - 查机构编号为HJ2023850A报告，发现监测项目为耗氧量，采用《水质 高锰酸盐指数的测定》（GB11892-1989）,机构证书附表中无耗氧量项目； 2. 查机构编号为HJ2023517A报告，发现出具地表水石油类的检测数据，但机构无法提供石油类采样器，在2023年7月4日的地表水采样记录中，样品编号DT23070404的采样体积为500毫升，在2023年7月7日的石油类（紫外）测定原始记录中该编号样品取样体积为605毫升； 3. 查机构编号为HJ2023939A号报告，发现颗粒物项目使用《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）进行分析，监测报告中记载颗粒物项目使用的仪器设备为HJ-22电子天平 LS220A，原始记录中记载颗粒物项目使用的仪器设备为HJ023 电子天平 BP211D，监测报告中所用仪器设备与原始记录不一致，且现场检查恒温恒湿称重系统（JC-AWS9-2）、HJ-22电子天平 LS220A、HJ023 电子天平 BP211D三台仪器使用记录，均未见编号12-06002495、12-06002932颗粒物样品称量记录； 4. 查编号HJ2023848A号报告，原始记录中记载氟化物项目分包给四川某有限公司检测，机构无法提供委托人对分包的检验检测项目以及拟承担分包项目的检验检测机构的同意的相关记录。 | 成都市市场监管局 |
| 9 | 四川中环环境检测有限公司 | 212312050154 | - 没有完整收集分包方四川省某检测科技有限公司所有的资质证书附表，包括授权签字人及签字领域表，也没有考核分包方承担三甲苯等项目的实际能力； 2. 编号为中环检字（2023）第1786号检测报告中包含三甲苯项目，机构无相关资质，由分包方出具结果，检测服务协议未明确有分包，没有具体的分包项目和分包方，不能证明分包取得了委托人同意。 | 成都市市场监管局 |
| 10 | 四川巴斯德环境保护科技有限责任公司 | 232312051021 | - 查编号川巴环检（2023）第0032号报告土壤苯胺参数进行了分包，但分包机构未取得委托人的同意； 2. 查编号川巴环检（2023）第0071号报告固废砷、汞参数有消解方法但无完整的前处理原始记录。编号“川巴环检（2023）第0044-001号”报告砷、汞、硒未按照694-2014的要求现场单独采样；“川巴环检（2022）第0032号”报告废水化学需氧量分析中氯离子的初判值表示为<1000mg/L并无相应原始记录。 | 成都市市场监管局 |
| 11 | 四川省晟宏祥质检技术有限公司 | 202321220099 | 该公司技术负责人和授权签字人熊某某同志不具备相关任职资格（不具备中级职称或同等能力）。熊某某签发了加盖CMA标识编号为晟宏祥非道检字2022-Y-12-099报告、晟宏祥非道检字2023-W-09-169报告。 | 成都市市场监管局 |
| 12 | 成都市污染源监测中心双流监测站 | 212312050286 | - 资质认定证书附表中2.8总悬浮颗粒物标准（GB/T 15432—1995）在相应的国家生态环境标准实施中停止执行，未及时办理变更或者取消； 2. 查双流环监字（2023）地表水第4号报告，地表水采样监测原始记录硫化物保存方式固定格式为“先加乙酸锌乙酸钠”与《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法HJ1226-2021》不符； 3. 查双流环监字（2023）地表水第4号报告，石油类监测项目原始记录缺正己烷使用前透光度检查情况记录。 | 成都市市场监管局 |
| 13 | 四川中衡检测技术有限公司 | 222312341061 | - 资质认定证书附表（检验检测机构地址：德阳市金沙江西路702号）中，“1.1pH值”依据的检测标准《水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986》在生态环境检测中已停止执行、“1.48 流量”依据的检测标准《地表水和污水监测技术规范 HJ/T 91-2002》地表水环境质量监测和污水监测部分已作废，未及时办理变更或者取消； 2. 编号为ZHJC-W079 TRACE-1300气相色谱仪使用记录，样品编号信息记录不详； 3. 报告中原始记录缺土壤粉碎研磨等制备过程有关信息。 | 成都市市场监管局 |
| 14 | 四川恩测检测技术有限公司 | 192312050187 | - 机构本年度自查未形成相关整改报告； 2. 出厂编号1904248的电热恒温鼓风干燥箱仪器设备计量确认表无方法技术要求； 3. 水质总磷标准物质未做期间核查。 | 成都市市场监管局 |
| 15 | 四川中测研检测技术有限公司 | 212303100056 | - 查报告编号为S20221075的检验检测报告中气相色谱检测原始记录数据不规范涂改； 2 . 查报告编号为S20221080的检验检测报告中苯系物谱图无组分名； 3. 查报告编号为S20220940的检验检测报告中锌、锰、铜、铅、铁原子吸收分光光度法原始记录校准曲线缺空白浓度点的仪器响应值信息，未附校正曲线谱图； 4. 电热恒温鼓风干燥器DHG-9030A校准报告有效性确认记录中无标准方法的技术要求。 | 成都市市场监管局 |
| 16 | 四川众兴诚检测科技有限公司 | 182312050314 | - 机构证书附表中环境空气和废气中2.21TVOC项目标准为室内空气质量标准GB/T18883-2002附录C,该标准于2023年2月1日作废，现场检查中机构未能提供相应的变更记录，承诺自标准作废之日起未出具过报告。机构证书附表中水和废水中1.58苯-1.65苯乙烯共计8个项目对应的方法标准GB11890-1989已于2020年3月24日停止使用，现场检查中机构未能提供对应的变更记录，机构承诺自该标准作废之日起未出具过报告； 2. 查众（测）字[2022]第0160号报告中，氮氧化物为分包项目，但机构提供的与委托方成都市茂良皮革有限公司签订的委托合同中未明确分包项目和拟承担分包项目的检测机构； 3. 查众（测）字[2023]第0082号报告，工业企业厂界噪声4个点位均未监测背景噪声值，且在原始记录及报告检测依据中无HJ706-2014标准。 | 成都市市场监管局 |
| 17 | 四川科检检测技术有限公司 | 212312050027 | - 机构授权签字人周某某于2023年8月31日离职，但机构未能提供该授权签字人撤销的相关记录。机构授权签字人颜某为经济学本科学历，于2022年10月19日通过自我声明方式取得了全项授权签字人资格，但检查现场未能提供该人员三年及三年以上生态环境监测相关工作经验证明； 2. 查编号为科检检字（2023）第01W0058号报告，高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物、六价铬、氰化物、挥发酚、硝酸盐氮、硫化物分包给凉山某检测技术有限公司进行检测，机构无法提供委托人同意分包的相关证明材料； 3. 查编号为科检检字（2023）第10A0314号报告中，编号为2310A0314-W1-1-1的样品为自送样品，测试项目pH、TP、SS、TN、NH3-N、BOD5、COD均在同一塑料样品瓶中； 4. 科检检字（2023）第03W0446号报告中，编号为2303W0446-W2-1-1的水质粪大肠菌群样品采样时间为2023年3月3日14：42，分析时间为3月4日13：00，不满足HJ1001-2018中8.2样品保存时效的规定。 | 成都市市场监管局 |
| 18 | 四川百信环境检测有限公司 | 192312050152 | - 查编号为百信环检字（2023）第071441501号的检测报告中缺少排气筒采样位置距弯头距离信息； 2. 查编号为百信环检字（2023）第051592501号的检测报告总磷采样，未按《地表水监测技术规范》（HJ/T 91.2-2022）要求监测浊度。 | 泸州市市场监管局 |
| 19 | 泸州市纳溪生态环境和应急服务中心 | 182312050011 | HJ 1263-2022于2023年1月15日实施，机构未对环境空气和废气中总悬浮颗粒物进行方法或项目变更，2023年1月15日至今未出具监测报告。 | 泸州市市场监管局 |
| 20 | 四川三衡检测技术有限公司 | 212312051021 | - 查机构编号为SHJC-202208-0041号检测报告，发现颗粒物原始记录中样品编号为10-05326643、10-21020301、10-05326580跟踪率分别为1.49、1.68、1.47，不满足固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996）8.2.1、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ 373-2007）5.4.5.2要求； 2. 查机构编号为SHJC-20230100100的检测报告，发现缺少废气采样位置距离弯头的距离信息； 3. 查机构编号为SHJC-202212-0153检测报告，发现原子荧光法分析原始记录（水）中Hg标准曲线浓度系列（0.40-2.00μg/L），不符合HJ 694-2014“9.2 校准”中关于校准标注配制的规定（0.10-1.00μg/L）。 | 泸州市市场监管局 |
| 21 | 德阳市广汉生态环境监测站 | 222312051024 | - 设备编号广环监仪第093的气相色谱仪的仪器设备检定/校准结果确认表中无标准技术要求的信息； 2. 环境空气和废气类别中甲醛标准方法公共场所空气中甲醛的测定方法 GB/T 18204.26-2000未更新。 | 德阳市市场监管局 |
| 22 | 四川省内江生态环境监测中心站 | 222312051475 | - 查编号川内环监字（2023）质量第230128号报告的pH值参数未按照HJ1147-2020进行检验检测，测定前未对仪器进行校准； 2. 查编号川内环监字（2022）第222037号报告的SO2（二氧化硫）参数采样环节未按照HJ57-2017进行检验检测。 | 内江市市场监管局 |
| 23 | 南充市仪陇生态环境监测站 | 182312050202 | - 标准《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995）于2023年1月15日在相应的生态环境标准中停止执行，该机构未根据自身情况及时申请方法变更或取消，但该机构未使用该标准方法开展监测； 2. 查编号仪环监字[2023]第YL057号报告的pH值参数未按照HJ1147-2020进行检验检测，测定前未对仪器进行校准，无样品测定的质量控制样品； 3. 查编号仪环监字[2022]第YL107号报告化学需氧量参数未按照HJ828-2017进行检验检测，未进行氯离子初判值分析。 | 南充市市场监管局 |
| 24 | 四川省宜宾生态环境监测中心站 | 182312050349 | - YBHJ-[2022]41-013号监测报告中氨氮项目，使用标准方法《水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法》（HJ 666-2013）开展分析，未按照对应强制性标准《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB/51 2311-2016）的要求进行检测； 2. 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995）于2023年1月15日在相应的生态环境标准中停止执行，该机构未根据自身情况及时申请方法变更或取消，但该机构未使用该标准方法开展监测。 | 宜宾市市场监管局 |
| 25 | 宜宾市南溪生态环境监测站 | 182312050284 | - 《固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法》 （HJ 1287—2023）于2023年8月1日实施，该机构资质认定证书附表中烟气黑度未及时开展方法变更或取消； - 南环监字（2023-21）第15号监测报告中pH值按照《水质 pH值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）要求进行的实验室平行样测定的比例不足； 3. 南环监字（2022-23）第05号监测报告中噪声测定原始记录中未记录风速。 | 宜宾市市场监管局 |
| 26 | 四川国保环境检测有限公司 | 202312050008 | - 《环境空气 降尘的测定 重量法》（GB/T 15265-1994）于2022年6月在相应的生态环境标准中停止执行，该机构未根据自身情况及时申请方法变更或取消，但该机构未使用该标准方法开展监测； 2. 查四川国保环检字（2022）第0119号检测报告对应的检测技术服务合同中未具体明确分包方名称及分包指标； 3. 查四川国保环检字（2022）第0024号检测报告中，土壤中铜、锌、镍等测定结果使用干物质数据《土壤 干物质和水分的测定 重量法》（HJ 613-2011）参与计算，原始记录中水分数据计算不正确，但报出结果无误。 | 宜宾市市场监管局 |
| 27 | 理县疾病预防控制中心 | 222303101002 | - 报告编号为水质（2023）011-49号硒的测试原始记录中未按GB/T 5750-2006规定作质量控制； 2. 生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2023 已于2023年3月17日颁布，2023年10月1日实施，机构未做变更。 | 阿坝州市场监管局 |
| 28 | 汶川疾病预防控制中心 | 172300100436 | 报告编号为WT2023-002的镉测试原始记录中使用的镉标准溶液已过期。 | 阿坝州市场监管局 |
| 29 | 四川省中意云天环境保护有限公司 | 202312050128 | - 中意云天检测环检字第（H202205008）号报告中，将“臭气浓度”项目委托给四川某环保科技有限公司，但分包事项未经委托方书面同意； 2. 中意云天检测环检字第（H202308038）号报告中，测定环境噪声时，未按照强制标准《声环境质量标准》（GB 3096－2008）要求测定风速并进行记录（查其他噪声监测记录，有风速监测记录）； 3. 2021年参加四川省市场监管局组织的能力验证时，漏报水中氟化物项目。 | 凉山州市场监管局 |